## Hoja1
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
Estació de rehabilitació cardíaca amb 8 posicions
LOT 2 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Central per a monitorar un canal/ dos canals de electrocardiografia i al mateix temps controlar l'entrenament del pacient de manera automàtica en funció dels paràmetres d'entrenament que fixi l'especialista, sense necessitat de control manual del terapeuta. Amb capacitat per a monitorar i entrenar a grups de fins a 12 pacients. Per l'Hospital Universitari de Bellvitge.
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques bàsiques
1 | Es requereix incloure Llicència per a monitoratge de 8 pacients amb transmissors d'1 canal ECG (un d'ells haurà de ser de dos canals), amb 8 cicloergòmetres. | SI
1.1. Central
2 | Ha d'incloure una CPU d'altes prestacions | SI
3 | 2 monitors de mínim 23" | SI
4 | impresora làser color | SI
5 | Interfície per connectar mínim 8 cicloergòmetres | SI
6 | Receptors per connectar mínim 12 telemetríes | SI
7 | Carregadors, bases per telemetries i cablejat per tos els ergòmetres | SI
1.2 Cicloergòmetre
8 | Càrrega de treball programable al voltant de 5 - 990 W aproximadament | SI
9 | Rang de velocitat: de 30 a 130 rpm amb visor en el lateral. | SI
10 | Manillar ajustable amb inclinació (360º) i en altura. | SI
11 | Display LCD per a visualització de paràmetres. | SI
12 | Display disposi de protocols d'exercici (configurables per l'operador) | SI
13 | Altura del seient ajustable manualment o automàticament | SI
14 | Altura del pacient admès en un rang no inferior a 120 - 200 cm | SI
15 | Pes màxim de pacient admès no inferior a 150 Kg | SI
16 | Fre electromagnètic controlat per ordinador | SI
17 | Base per a major estabilitat. | SI
18 | Programable per realitzar protocols en rampa o Incrementals tant mitjançant “Control extern”, connectat a equip ECG o Consum O2, com de forma manual. | SI
19 | Amb interfície per control des de la central, RS-232 y USB | SI
1.3. Monitorització
20 | Monitoratge telemètric amb transmissors Bluetooth amb un abast de fins a 100 metres. Alimentació amb bateries estàndard AAA recarregables. | SI
21 | Els transmissors han de disposar de protecció contra desfibril·lació i s'haura de tenir la possibilitat de fer-ne servir 2 tipus: | SI
22 | * 1 canal ECG mitjançant banda en pit o amb elèctrodes | SI
23 | * 2 canals mitjançant petaca amb elèctrodes | SI
24 | Capacitat de monitorització de pacients adults i pediàtrics | SI
1.4. Entrenament
25 | Desde la central s'han de poder configurar diferents protocols d'entrenament així com: a pols constant, intervàlic controlat per freqüència cardiaca, amb càrrega constant, programable (amb intervals d'esforç ja sigui incremental o en rampa) i controlat per saturació d'oxigen per rehabilitació respiratòria. | SI
26 | Els paràmetres d'entrenament seran programables individualment per a cada pacient, així com els límits d'alarma. | SI
27 | Sistema d'alarma davant l'aparició d'alteració en FC | SI
28 | Capacitat d'editar els paràmetres d'entrenament en temps real amb sistema de guardat automàtic. | SI
29 | Les fases d'escalfament i de recuperació programables | SI
30 | Mesura i emmagatzematge simultani de tots els paràmetres: càrrega, velocitat, rampa, ritme cardíac, pressió sanguínia, SaO2, ECG complet, alarmes,… | SI
31 | Visualització simultània durant l'entrenament de tots els paràmetres d'entrenament així com gràfica amb tendències (configurable amb fins a 4 paràmetres) | SI
32 | Monitoratge de pols i ritme cardíac per derivació directa en pacient, amb aïllament elèctric i protecció contra desfibril·lació. | SI
33 | Els protocols controlats per pols ha de disposar d'algorisme de control d'acord amb la resposta individual del ritme cardíac de cada pacient | SI
34 | Capaç de controlar fins a 12 ergòmetres de tipus bicicleta des de la mateixa aplicació. | SI
35 | Possibilitat d'introduir totes les dades de la prova d'esforç juntament amb marcadors i comentaris per a esdeveniments especials | SI
36 | Possibilitat d'afegir la foto del pacient en les dades demogràfiques | SI
37 | Eina que permeti disposar de recomanació sobre la intensitat de l'entrenament , basada en la fórmula de Karnoven o en el test de marxa de 6 minuts. | SI
38 | Possibilitat de realitzar una impressió en temps real d'un ECG específic | SI
39 | Possibilitat de gravar diferents blocs de text per a entrada de diagnòstics i valoració preliminar. | SI
1.5. Avaluació
40 | Base de dades de pacient en format SQL, on s'emmagatzema tota la prova. Haurà d'estar situada al servidor del centre | SI
41 | Avaluació que permeti revisar el ECG emmagatzemat (complet) de totes les sessions d'entrenament i fer comparatives entre qualsevol d'elles | SI
42 | Documentació de cada sessió i esdeveniments (configuració i impressió d'informes), amb gràfiques d'evolució amb tots els paràmetres monitorats. | SI
43 | Possibilitat d'impresió en temps real | SI
44 | Programa amb càlcul de tendències i evolució del pacient incorporat | SI
45 | Calculadora conversora de METs a càrrega | SI
46 | Visualització en pantalla de la sessió completa d'entrenament. | SI
47 | Configuració personalitzada dels informes que inclou tots els esdeveniments | SI
48 | Informes comparatius dels entrenaments d'un pacient | SI
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data