## Hoja1
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
ERGOESPIRÒMETRE
LOT 2 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Equip complet d'ergoespirometria per a prova d'esforç amb ECG de 12 derivacions i analitzador de gasos per l'Hospital Universitari de Bellvitge
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1 Característiques tècniques (Cicloergòmetre)
1 | Càrrega de treball programable al voltant de 5 - 990 W aproximadament | SI
2 | Rang de velocitat: de 30 a 130 rpm amb visor en el lateral. | SI
3 | Manillar ajustable amb inclinació (360º) i en altura. | SI
4 | Display LCD per a visualització de paràmetres. | SI
5 | Display disposi de protocols d'exercici (configurables per l'operador) | SI
6 | Altura del seient ajustable manualment o automàticament | SI
7 | Altura del pacient admès en un rang no inferior a 120 - 200 cm | SI
8 | Pes màxim de pacient admès no inferior a 150 Kg | SI
9 | Fre electromagnètic controlat per ordinador | SI
10 | Base per a major estabilitat. | SI
11 | Programable per realitzar protocols en rampa o Incrementals tant mitjançant “Control extern”, connectat a equip ECG o Consum O2, com de forma manual. | SI
12 | Amb interfície per control des de la central, RS-232 y USB | SI
1.2 Característiques tècniques Ergoespiròmetre amb ECG
13 | Estació metereològica integrada a l'equip per a mesurar automàticament la temperatura, la humitat i la pressió atmosfèrica | SI
14 | Sistema que integra analitzador de gasos i ECG esforç 12 derivacions. | SI
15 | Medició de consum d'oxigen respiració a respiració amb rang de mesura del 0-100% d'oxigen. | SI
16 | Connectivitat Ethernet | SI
17 | Calibrador automàtic de volum. | SI
18 | Anàlisi dels resultats i interpretació automàtica de les dades d'acord als gràfics de Wasserman, amb possibilitat de definir llindars en temps real o a posteriori durant la revisió | SI
19 | Detecció automàtica de l'umbral anaeròbic i el punt de compensació respiratòria. Possibilitat de modificar-los manualment | SI
20 | Posibilidad de cambiar los protocolos durante la prueba | SI
21 | Permet la determinació del patró ventilatori, espirometria lenta, espirometria forçada, ventilació voluntària màxima i broncodilatació | SI
22 | Posibilitat de mòdul de pulsioximetria integrat | SI
23 | Mòdul de mesura d'ECG de manera inhalàmbrica. Ha de gravar les 12 derivacions durant tot l'estudi per a revisió i s'ha de poder consultar en temps real. | SI
24 | Filtres per eliminar soroll i desviacions de la línia de base | SI
25 | Sensibilitat configurable de 3 a 40 mm/mV (aprox.) | SI
26 | Detecció automàtica d'arrítmies | SI
27 | Mesurament de Consum d'Oxigen respiració a respiració amb analitzador de O2 de cèl·lula química amb un rang de mesura del 0 al 100% O2 i una resolució del 0,1% | SI
28 | Posibilitat de realitzar integració DICOM o mitjançant protocol HL7
1.3 Característiques tècniques MÒDUL GASOS, CO2 i O2
29 | Fluxe mesurat mitjançant diferència de pressió | SI
30 | Analitzador de CO2 per absorció infraroja amb rang de mesura 0-15% amb resolució de ± 0.1 % aprox. | SI
31 | O2 mesurat mitjançant cèl·lula electroquímica | SI
1.4. HARDWARE
32 | 2 monitors de 20” com a mínim | SI
33 | Teclat | SI
34 | Unitat CPU d'última generació amb ports USB | SI
35 | Carro de grau mèdic per suport del sistema i suport específic per les ampolles de gas. | SI
36 | Capacitat de generació de fitxers resum automàtics i configurables en format PDF. | SI
1.5. ACCESORIS
37 | 2 sensors de flux. | SI
38 | 1 Tubuladura | SI
39 | 1 mòdul de condicions ambientals | SI
40 | 1 Mòdul per a mesura automàtica de Pressió sanguínia | SI
1.6 TRANSMISOR ECG
41 | Ha de disposar d'un transmisor d'ECG de com a mínim un canal que monitoritzi el registre d'activitat cardíaca del pacient tipus holter amb capacitat de detecció d'events | SI
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data