## Hoja1
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
Ecògraf per rehabilitació del sòl pelvià
LOT 1 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Plataforma d'ecografia per rehabilitació del sòl pelvià l'Hospital Universitari de Bellvitge
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques bàsiques i ergonomia
1.1. Característiques bàsiques
1 | Plataforma digital de ultrasonidos susceptible de incorporar transductores convexos, lineales, sectorial y con posibilidad de realizar ecografías 3D y 4D. | SI
2 | Monitor LCD Color de mínim 21,5", amb alta resolució i máxima ocupació per a imatge ecogràfica. Indicar espai real de la imatge | SI
3 | Connexió de com a mínim 4 sondes simultànies | SI
4 | Emmagatzement ràpid d'imatge a USB (Indicar quantitat de ports USB) | SI
5 | Especificar possibles formats d'extracció d'arxius (imatge o vídeo) | SI
6 | Capacitat de manenir en l'anonimat al pacient durant la realització d'estudis | SI
7 | Indicar el nombre d'imatges/s quan està en màxima profunditat i màxima amplitut de camp | SI
8 | Rang dinàmic de 256dB aproximadament | SI
9 | Soroll audible màxim 40 dB | SI
10 | Pes màxim 48 Kg | SI
11 | Profunditat de treball mínima de 2cm i màxima de 38 cm | SI
12 | Escala de nivell de grisos de 256 | SI
1.2. Ergonomia
13 | Carro rodable de 4 rodes amb sistema de frenada particul·lar de cada roda, fàcil de transportar | SI
14 | Escalfador de gel a 2 temperatures | SI
15 | Safates i butxaques per penjar guardar transductors i elements necessaris per la intervenció | SI
16 | Penja-cables on puguin descansar ordenadament els cables de l'equip | SI
1.3. Configuració
17 | Indicar rangs de freqüencies reals per a cada una de les sondes que s'emprin en l'exploració | SI
18 | Possibilitat de crear múltiples programes a gust de l'usuari. | SI
19 | Sonda lineal multifreqüència de rang no inferior a 6 a 11 MHz | SI
20 | Sonda convex multifrecuencia de rang no inferior a 3 a 7 Mhz | SI
1.4. Modes de funcionament
21 | Ha de permetre obtenir imatges en modes B, M i doppler. | SI
22 | Doppler Color, color Angio ( Power ) y Doppler polsat ( PW ) | SI
23 | Power Doppler direccionable d'alta resolució | SI
24 | Ajust automàtic de paràmetres en manera B i Doppler ( QuickScan ) | SI
25 | Segon harmònic de teixits | SI
26 | Capacitat de treballar en Triple manera (triplex) | SI
27 | Presentació simultània (dual) en pantalla d'imatge manera B (B+B) imatge manera B+Color | SI
28 | Zoom de magnificació en temps real i imatge congelada | SI
29 | L'ecògraf ha de permetre treballar en un rang d'entre 1 i 18 MHz | SI
30 | Imatges en 2D | SI
31 | Tecnologia d'inversió de pols per tal d'augmentar la claredat de la imatge i disminuir el soroll | SI
32 | Tecnologia per enfatitzar les vores de la imatge i augmenta la nitidesa de les imatges en 2D mitjançant una disminució de soroll. | SI
2. Tractament i emmagatzamatge d'imatges
2.1. Tractament d'imatges
33 | Paràmetres de control d'imatge ajustables amb opcions d'equalització o optimització automàtica de la imatge (paràmetres: profunditat, focus, TGC, guany, zoom, freqüència) | SI
34 | Focus adequable a qualsevol profunditat | SI
35 | 45.000 Fotogrames per a memòria de cinema | SI
36 | Zoom d'alta resolució en temps real | SI
37 | Tractament de mapa de colors en temps real i en imatge congelada | SI
38 | Variació gradual de la profunditat dels estudis per mitjà d'increments progressius | SI
2.2. Emmagatzematge i registre
39 | Compatibilitat dels PACS de l'hospital amb capacitat de transferir imatges estàtiques o dinàmiques a la història clínica informàtica del pacient. | SI
40 | HD 500 GB per a emmagatzematge de dades de pacient: imatges, dades, etc. | SI
41 | Compatibilitat dels PACS de l'hospital amb capacitat de transferir imatges estàtiques o dinàmiques a la història clínica informàtica del pacient. | SI
42 | Unitat d'emmagatzematge en servidor | SI
43 | Paquet de programari DICOM per a la transferència d'imatges i seqüències de cinema amb l'estàndard DICOM 3. | SI
44 | Almenys 6 ports USB per a connexió de memòries externes d'alta capacitat | SI
45 | Formats DICOM per a totes les imatges i clips o arxius compatibles amb formats Windows (per exemple JPEG, AVI) | SI
46 | Sortida HDMI | SI
47 | Capacitat d'exportar imatges en cru i postprocessar el format original de les imatges | SI
3. Programari
48 | Autotraçat automàtic mesures Doppler | SI
49 | Possibilitat de Programari 3DXI, MSV i Oblique View per a renderització de volums Programari de quantificació del senyal Doppler | SI
50 | Programari de quantificació del senyal Doppler | SI
51 | Possibilitat de Freehand 3D | SI
52 | Possibilitat de programari 3D i 4D | SI
53 | Cal especificar totes les aplicacions incloses en la oferta | SI
4. Integració
54 | L'equipament s'haurà d'integrar amb el sistema de xarxa i de protocol d'exportació de dades del centre | SI
55 | Ha de tenir sortida ethernet, connectivitat TCP/IP i incloure els serveis professionals per connectar-se a LAN i SSII del centre | SI
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data