## Hoja1
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
LOT 3 | Prova de marxa
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Definició:
Pulsioxímetre per prova de marxa per valorar la resistència aeròbica, destinat al departament de rehabilitació de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques tècniques components
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Pulsioximetre de silicona (reutilitzable) | SI
2 | Comunicació Bluetooth Low energy (sense fils) de 60 metres de distacia abast. | SI
3 | Visualització el percentatge de saturació d'oxigen a la sang (% SpO2). (també mes, l'any i l'hora) durant l'arrencada. | SI
4 | Indicador de la intensitat de pols. Visualització de les polsacions per minut (PPM). L'interval de rang mesurable no inferior a 30 a 250 PPM | SI
5 | Indicador de mala señal del pols | SI
6 | Indicador de Bluethooth | SI
7 | Piles de consum estàndard | SI
8 | Freqüència d'emmagatzematge de dades de pacients: 1-4 s | SI
9 | Aproximadament infraroig: 910 nanòmetres a 1,2 mW de mitjana màxima | SI
10 | Memoria de fins a 1000h aprox. | SI
11 | Transmisió ampli de banda 1MHz | SI
1.2 Característiques tècniques programari d'anàlisi
12 | Permet la introducció de les dades del pacient, SpO2/pols basal, tensió arterial basal, aportació d'oxigen. | SI
13 | Tablet de monitoratge | SI
14 | El programa monitoritza les tendències de SpO2 i pols, voltes, distància recorreguda, etc. | SI
15 | Possibilitar el registre de marcadors i anotacions. | SI
16 | Observació de tendències en temps real que mostren la freqüència cardíaca del pacient, la SpO2 i altres esdeveniments | SI
17 | Botons d'esdeveniment ràpid | SI
18 | Prova de marxa de maxim 7 minuts de durada | SI
19 | Conexió i compatibilitat amb el sistema d'emmagatzement de dades de l'Hospital | SI
1.3. Accesoris
20 | Carregador tablet | SI
21 | Adaptador corrent EU | SI
22 | Bateries incloses | SI
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data