## Hoja1
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
LOT 1 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Sistema d'ecografia general per l'Hospital Universitari de Bellvitge
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques bàsiques i ergonomia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Plataforma ecogràfica digital | SI
2 | El sistema disposa de proteccions/filtres contra harmònics i interferències i SAI intern o extern | SI
3 | Monitor LED de >20 ", en color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica (indicar l'espai real de la imatge) | SI
4 | Pantalla sobre braç articulat orientable (basculant) i alçada variable | SI
5 | Pantalla táctil de >10" | SI
6 | Rang dinàmic superior a 350 dB | SI
7 | Escala de nivell de grisos de 256 | SI
8 | Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i sistema de frenat | SI
9 | Equip ajustable en alçada i posició per l'usuari | SI
10 | Modo B (mostrar el movimiento en tiempo real, como el de los latidos cardíacos o los vasos sanguíneos pulsantes) | SI
11 | Optimització automàtica dels paràmetres (guany, PRF, Color) | SI
12 | Modo M | SI
13 | Power Doppler direccional | SI
14 | Ample de banda de treball de 1 a 20Mhz | SI
15 | Profunditat de treball almenys fins a 50cm | SI
16 | Incorporarà harmònic de teixit (per inversió de pols) | SI
17 | 3D/4D de alta resolución y percepción de profundidad (y visualiza el flujo sanguíneo también en 3D) | SI
18 | Processament del senyal per a optimització de la imatge, que millori contrast tissular, percepció de textures, reducció d'artefactes (proporciona optimització específic.)(Preprocessament i postprocessament) | SI
19 | Segon harmònic de teixits-Mode B amb imatge harmònica tissular per a sondes convex i lineals | SI
20 | Calentador de gel | SI
21 | Imatge trapezoidal | SI
22 | Sistema d'ajust automaàtic del guany i el TGC. | SI
23 | Registre de vídeo | SI
24 | Zoom d'alta resolució en temps real | SI
25 | Quatre ports actius per a sondes | SI
26 | Possibilitat d'ampliació futura a equip multimodalitat que permeti incorporar imatges de mama, RM, TAC, etc. | SI
1.2. Configuració. Indicar la tecnologia (multifreqüència) i rang de freqüències per a cada sonda
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses *Els rangs de freqüències són aproximats i s'ha d'entendre que s'han d'oferir solucions similars
27 | Les sondes hauran de ser amb tecnologia multifreqüència | SI
28 | Una sonda lineal amb un marge de freqüències almenys de entre 4-16 MHz (Alta resolució) | SI
29 | Una sonda lineal 2-12 MHz | SI
30 | Possibilitat de transductor hoquei estic d'almenys 3 a 22 MHz | SI
31 | Una sonda convex abdominal amb un marge de freqüències almenys de 1- 6 MHz | SI
1.3. Programari
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
32 | Programari complet de mesures i anàlisi per a estudis a MSK | SI
33 | Almenys un dels equips inclourà programari específic per a la visualització de nervis, amb detecció automàtica d'ubicació d'aquests, en temps real, necessari per als tractaments invasius del servei de rehabilitació | SI
34 | Possibilitat d'ampliació a Elastografia quantitativa en temps real com a mètode de caracterització de la localització de lesions significatives amb mesuraments a Kpa i m/s | SI
35 | Programari que permeti clara visualització de teixit delicat com a tendons o nervis, proporcionant millor qualitat d'imatge. | SI
36 | Possibilitat de programari d'imatge microvascular que permeti la detecció de fluxos de molt baixa intensitat | SI
37 | Possibilitat de programari per a la visualització tridimensional en mode 2D de Doppler Color | SI
38 | Programari per a la millora de la visualització de l'agulla en estudis d’intervencionisme | SI
39 | Disc dur d'almenys 500 GB | SI
40 | Almenys 4 ports USB per a connexió de memòries externes d'alta capacitat | SI
41 | Port USB per a extreure estudis en diferents formats (AVI, JPEG, MPEG, etc.) | SI
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data