## lot 4
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
IMPEDANCIÒMETRE BIOELÈCTRIC
LOT 4 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Impedanciòmetre bioelèctric capaç de mesurar els fluids, la massa magra, l'estat nutricional i la salut cel·lular general mitjançant electrodes no invasius.
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment
1.1. Característiques bàsiques de l'equip
Equip i pantalla
1 | Dispositiu de mà portàtil. | SI
2 | Pantalla tàctil LCD. | SI
3 | Pes màxim de 2 kg. | SI
4 | Interfície senzilla i ituïtiva. | SI
5 | Dimensions aproximades de 270 mm (llargària) x 200 mm (amplada) x 40 mm (alçada). | SI
6 | Aplicable a tota la franja d'edats dels pacients. | SI
Adquisició i visualització
7 | Mesura els fluids, la massa magra, l'estat nutricional i la salut cel·lular general. | SI
8 | Sistema d'obtenció de dades no invasiu. | SI
9 | Anàlisi de bioimpedància (BIA) amb tecnologia de conversió de senyals de bloqueig. | SI
10 | Realitza medicions a freqüències diferents en el rang 5-200 kHz. | SI
11 | Rang de medició de la impedància 20 - 1300 ohms. | SI
12 | Visualització dels resultats en una ona sinusoidal. | SI
13 | Obtenció de resultats en menys de 7 segons. | SI
14 | Configuració de la mesura per dos fils conductors. | SI
15 | Capacitat de veure més de 20 opcions diferents a la pantalla. | SI
Connectivitat i funcionalitat
16 | Comunicació amb el PC amb interfície sense cable. | SI
17 | Temperatura de funcionament dins del rang 5º C - 35º C. | SI
18 | Temperatura d'emmagatzematge dins del rang 0º C - 55º C. | SI
19 | Humitat de funcionament per sota del 70%. | SI
20 | Pressió atmosfèrica de funcionament dins del rang 860 - 1000 hPa. | SI
Bateria i sistema d'alimentació
21 | Font d'energia interna amb bateries estàndard recarregables. | SI
22 | Carregador de bateries mèdic. | SI
23 | Sistema d'alarma de bateria baixa. | SI
Emmagatzematge
24 | Capacitat d'emmagatzematge de més de 100 proves. | SI
25 | Enregistrament de la hora exacta de les medicions al rellotge intern. | SI
1.2. Accessoris bàsics a incloure com a mínim
26 | Unitat d'anàlisi de bioimpedància. | SI
27 | Guia ràpida i completa en dispositiu CD. | SI
28 | Joc de cables. | SI
29 | 100 electrodes d'un sol ús. | SI
30 | Cal·librador. | SI
31 | Bateries recarregables (1 joc) | SI
32 | Software de programació amb cable de comunicació USB. | SI
33 | Mòdul Bluetooth. | SI
34 | Carregador de bateries. | SI
35 | Bossa de transport. | SI
1.3. Normativa obligatoria
36 | Compliment estricte de la ISO 13485-2003. | SI
37 | Acreditació per la MDD (Directiva sobre dispositius mèdics) amb marcatge CE0120. | SI
38 | Compliment estricte de la norma EN60601. | SI
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data