## lot 4
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
Videonistagmoscopi
LOT 6 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Videonistagmografia (VNG) Consisteix en un sistema de registre i anàlisi mitjançant un ordinador dels moviments oculars. La finalitat és poder valorar les característiques daquests moviments oculars i les seves anomalies.
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques bàsiques Videonistagmoscopi
1 | Solució completa per avaluar i rehabilitar els problemes vestibulars relacionats amb l'equilibri, mitjançant la Realitat Virtual, incloent simulacions quotidianes. | SI
2 | Diferents modes com rehabilitació optiocinética, propoceptiva, visual dinamica | SI
3 | Tractament de la dependència visual excessiva | SI
4 | Software de RV | SI
Pantalla i teclat
5 | Compatible amb videoprojector o TV | SI
6 | Càmeras de detecció de moviment | SI
7 | Sistema d'ulleres de RV | SI
Camera:
8 | Càmera digital infraroja sense fils | SI
9 | Freqüència de mostreig de 25Hz | SI
10 | Connexió amb PC de la càmera via USB | SI
11 | Opciones de visualització de pantalla: - Calòrica (mapa de calor) - Espontània nistagmoscòpica - Posicional nistagmoscòpica | SI
| Resultats: | SI
12 | Gràfics de: - posició ocular horitzontal i vertical - velocitat de fase lenta - corbes acumulades | SI
13 | Mesures nistagmoscòpiques: - direcció i freqüència - valor de la velocitat de fase lenta | SI
14 | Resultats calòrics: - debilitat unilateral (%) - reactivitat (º/s) - índex de fixació (%) - preponderància º/s i %) | SI
15 | Proves de moció ocular: latència, velocitat, precisió i guany amb diagrames normatius | SI
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data