## lot 4
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
Equip Cineterapèutic
LOT 7 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Equip elèctric de rehabilitació dissenyat per treballar mitjançant un moviment circular en mode passiu, actiu assistit i actiu resistit. Amb funcions per al control de la simetria i detecció antiespasmes. Especialment pensat per a la intervenció primerenca en rehabilitació després de multitud de situacions que desemboquin en alteracions del sistema nerviós, circulatori, endocrí i musculoesquelètic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques bàsiques
1 | Entrenament passiu, assistit i actiu (mov. Circular) | SI
2 | Capacitat de rehabilitació de membre superior i inferior | SI
3 | Velocitat aprox. 1 a 60 r. p. m. (passiva) | SI
4 | Regulació de resistència de 0 a 20 (activa) aprox. | SI
5 | Regulació de la potència de motor de 1 a 10 (passiva) aprox. | SI
6 | Preajustament de temps de teràpia de 0 a 120 minuts aprox. | SI
7 | Capacitat de suportar pacients de fins a 130 kg | SI
8 | Pes del sistema inferior a 88 kg | SI
9 | Programa de detecció i reducció d'espasmes | SI
10 | Botó de parada de seguretat | SI
11 | Indicador de simetria de moviment | SI
12 | Arrencada i aturada suaus de moviment | SI
13 | Programes de teràpia i motivació amb feedback de l'usuari. | SI
14 | Informació detallada durant i després d'entrenament | SI
15 | Rang de dimensions (llarg, ample, alt): 143-161 / 89-100 / 118-166cm | SI
16 | Emissió de soroll: inferior a 40dB | SI
17 | Possibilitat de treballar en posició tombada o semiasseguda al llit | SI
Pantalla i teclat
18 | Acessoris necessaris per a integració de les diferents parts del dispositiu juntament amb el software | SI
19 | Incloure pantalla / monitor per a seguiment de la teràpia | SI
20 | Software amb jocs que ofereixi varietat en les teràpies de rehabilitació | SI
Adquisició i visualització
21 | Espanyol i/o Català disponibles per al programari. | SI
22 | Capacitat de generar informes post teràpia | SI
23 | Exportació de dades d'entrenament i importació de programes d'entrenament per USB i sistemes compatibles amb els disponibles a l'Hospital (especificar quins) | SI
1.2. Accessoris bàsics
24 | Base amb motor elèctric | SI
25 | Pedals amb velcro i adaptador (parell) | SI
26 | Unitat de control amb pantalla | SI
27 | Rodes per poder ser transportat | SI
28 | Adaptador per a l'entrenament (parell) | SI
29 | Agafadors corbs de teràpia (parell) | SI
30 | Kit de calibració | SI
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data